“КРОС”

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ

###### ПТ-1

###### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПТ-1.00.00.00 РЭ

ИВАНТЕЕВКА

| Номинальный груз и выше. | 6. Отсутствует звуковая сигнализация при запрещении работы и номинальной нагрузке. | 6.1. Вышел из строя звуковой генератор. | Заменить звуковой генератор.* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6.2. Вышел из строя транзистор управления звуковым генератором. | 6.2. Заменить транзистор.* |

* - Ремонт преобразователя производится:

ООО "КРОС" по адресу: 141282, Московская обл, г. Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 27, корпус 3А.

Тел./факс. (495) 580-28-59.

4. Правила хранения.

Комплект поставки преобразователя в транспортной таре изготовителя допускает хранение в течение 6 месяцев при следующих условиях:

в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией по ГОСТ 15150-69 по 1-3 группам;

отсутствие в помещении хранения паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

5. Транспортирование.

5.1. На железнодорожных платформах ящики с преобразователем необходимо транспортировать в контейнерах, в случае применения других средств - необходимо ящики накрыть водонепроницаемой пленкой.

5.2. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с преобразователем должны обеспечивать их устойчивое положение, исключить возможность их падения.

-   14 -

Преобразователь тензометрический ПТ-1 (далее преобразователь) предназначен для преобразования сигналов, поступающих с тензометрических датчиков, в предупреждающий и (или) запрещающий сигналы при превышении заданных порогов нагрузки на систему датчиков (100% или 110% соответственно).

Монтаж преобразователя производится специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Наладка и техническое обслуживание преобразователя производится наладчиком приборов безопасности, прошедшим специальное обучение. В удостоверении наладчика должна быть сделана отметка о том, что он допущен к наладке приборов данного типа.

Настоящее руководство распространяется на все модификации преобразователя.

В связи с постоянным совершенствованием преобразователя в руководстве могут быть отдельные изменения, не имеющие принципиального значения.

1. Описание и работа

1.1. Назначение изделия

Преобразователь предназначен для использования в системах ограничения нагрузки подъемников (вышек), грузопассажирских подъемников (лифтов) и т. д., где в качестве ограничителя предельного груза применяется измерительная платформа (патент Российской Федерации № 214006 от 20.10.99).

Преобразователь осуществляет преобразование сигналов, поступающих с тензометрических датчиков, установленных на измерительной платформе подъемника (вышки) или лифта, в предупреждающий и (или) запрещающий сигналы при превышении заданных порогов нагрузки на датчик (100% или 110% соответственно).

Преобразователь может устанавливаться в кабинах лифтов и на открытых площадках подъемников (вышек), эксплуатирующихся на открытом воздухе и в закрытых помещениях.

1.2. Технические характеристики.

| Тип изделия | ПТ-1 |
| --- | --- |
| Напряжение питания, В | 12 или 24 |
| Колебания напряжения питания | от -15% до +25% |
| Ток потребления, А | 0,5 (не более) |
| Управляющий сигнал | Напряжение питания через контакты соответствующего реле |

- 3 –

| Ток цепи управления, А (не более) | 2 при напряж. до 250В перемен. тока 3 при напряж. до 24В постоян. тока. |
| --- | --- |
| Предварительная сигнализация | Внешняя |
| Входные сигналы: - количество датчиков - сопротивление моста, ом - питание моста - напряжение питания моста, В | 4 или 2(1) (полный мост) в соответствии с исполнением, указано в паспорте постоянный ток в соответствии с исполнением, указано в паспорте |
| Регулировка порога срабатывания, МПа | 20...100 |
| Точностные показатели: - ошибка настройки (установка порога), % - погрешность от действия внешних факторов, % | 1 (не более) 2 при рабочем диапазоне температур 400С. |
| Условия и продолжительность эксплуатации: - защита от переполюсовки - режим работы - климатическое исполнение - рабочая температура, град. С - температура хранения, град. С - относительная влажность, % | имеется непрерывный У2 по ГОСТ 15150 +60...-40 до –45 до 98 при 250С |

1.3. Комплектность (состав изделия).

1.3.1. Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь | ПТ-1М. | 1 |
| 2 | Паспорт | ПТ-1.00.00.00ПС | 1* |
| 3 | Руководство по эксплуатации | ПТ-1.00.00.00РЭ | 1 |
| 4 | Тара | - | 1* |

- Возможна упаковка нескольких приборов  в одну тару.

- Руководство по эксплуатации прилагается в количестве 1-го экземпляра на поставляемую партию.

1.4. Устройство и работа.

1.4.1. Внешний вид преобразователя показан на рис. 1.

1.4.2. Блок-схема преобразователя показана на рис. 2.

1.4.3. Схема подключения показана на рис. 3.

- 4 –

3.4.4. Запись о проведенных настройках преобразователя и проверках настройки, выполняемых в процессе ТО, СО, КО, КТ заносятся в паспорт преобразователя..

3.5. Указания по ремонту и устранению неисправностей.

3.5.1. При обнаружении неисправностей во время работы или при проведении технического обслуживания должна быть определена причина неисправности, а преобразователь или линии связи должны быть подвергнуты ремонту.

3.5.2. При определении причины неисправности необходимо выключить питание преобразователя, а затем произвести его включение.

3.5.3. Перечень основных неисправностей и способов их устранения приведем в таблице 3.4.                                              Таблица 3.4.

| Состояние системы | Признак неисправности | Возможные причины | Способы устранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Любое | 1. не горит светодиод "Питание" | 1.1. Обрыв в цепи питания преобразователя | 1.1. устранить обрыв. |  |
|  |  | 1.2.Короткое замыкание в цепи питания тензодатчиков. | 1.2. Устранить короткое замыкание. |  |
| Нормальная работа | 2. Светодиод "Работа" горит, светодиод "Стоп" не горит. Работа запрещена. | 2.1 Неисправность линии связи выходного реле. | 2.1. Устранить неисправность линии связи. |  |
|  |  | 2.2. Неисправность выходного реле. | 2.2. Заменить реле.* |  |
| Нормальная работа. | 3. Светодиод "Работа" не горит. Работа разрешена. | 3.1. Вышел из строя светодиод "Работа" (зеленый). | 3.1. Заменить светодиод*. |  |
| Перегруз. | 4. Светодиоды "Стоп" и "Работа" не горят. Работа запрещена. | 4.1. Вышел из строя светодиод "Стоп" (красный). |  | 4.1. Заменить светодиод*. |
|  |  | 4.2. Вышел из строя транзистор управления светодиодом "Стоп". |  | 4.2. Заменить транзистор управления светодиодом "Стоп". |
|  | 5. Светодиод "Стоп" горит; "Работа" не горит, но при этом работа разрешена. | 5.1. Короткое замыкание в линии связи выходного реле. |  | 5.1. Устранить замыкание. |
|  |  | 5.2. Залипание (вследствие короткого замыкания линии связи) контактов выходного реле. |  | 5.2. Заменить выходное реле.* |

- 13 –

| 3. Проверьте функционирование при подъеме груза. | В случае перегрузки должен быть запрещен подъем, гореть светодиод "Стоп" и работать звуковая сигнализация. | Визуально |
| --- | --- | --- |

3.4.2. Периодическое техническое обслуживание преобразователя выполняется при проведении технического обслуживании подъемного устройства, на котором он установлен.

Перечень работ

при периодическом техническом обслуживании.

Таблица 3.2.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент и материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Выполните работы ЕО. | Техническое требование ЕО | Визуально |
| 2. Проверьте настройку преобразователя. | Подъем номинального груза должен быть разрешен при работе предупреждающей звуковой сигнализации. Подъем груза массой 110% от номинального должен быть запрещен. | Контрольный груз 100% и 110% от номинальной грузоподъемности. Цифровой вольтметр. |

3.4.3. Сезонное техническое обслуживание, консервационное техническое обслуживание, техническое обслуживание при транспортировке.

Перечень работ при техническом обслуживании СО, КО, ОТ

Таблица 3.3.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент и материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Протрите ветошью блок преобразователя. | Блок должен быть чистым | Ветошь |
| 2. Протрите спиртом контакты разъема | Контакты должны быть чистыми | Ветошь, спирт (10 мл) |
| 3. Выполните работы ЕО | Технические требования ЕО | Визуально |
| 4. Выполните работы ТО | Технические требования ТО | См. табл. 3.2. |

- 12 –

- 5 –

- 6 –

3. Техническое обслуживание.

3.1. Общие указания.

Техническое обслуживание преобразователя обеспечивает постоянную его готовность к эксплуатации, безопасность работы.

Установленная настоящим руководством периодичность обслуживания преобразователя соблюдается при любых условиях эксплуатации и в любое время года.

Техническое обслуживание преобразователя проводится при техническом освидетельствовании подъемного устройства, на котором оно установлено и сезонно 2 раза в год.

При техническом обслуживании соблюдаются меры безопасности, предусмотренные руководством по техническому обслуживанию подъемного устройства.

3.2. Виды и периодичность технического обслуживания.

Техническое обслуживание преобразователя в зависимости от периодичности и объема работ подразделяется на следу    виды.

Ежесменное техническое обслуживание (ЕО)

Периодическое техническое обслуживание (ТО)

Сезонное техническое обслуживание (СО)

Консервационное техническое обслуживание (КО)

Техническое обслуживание при транспортировании (ОТ)

3.3. Подготовка к техническому обслуживанию

Для проведения всех видов технического обслуживания своевременно подготовьте требуемые материалы, инструмент, приборы.

3.4. Порядок технического обслуживания.

3.4.1. Ежесменное техническое обслуживание производится машинистом.

Перечень работ при ежесменном техническом обслуживании

Таблица 3.1.

| Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент и материалы для выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверьте отсутствие внешних повреждений корпуса, разъемов кабелей, наличие пломб. | Повреждения не допускаются. Пломбы не должны быть нарушены. | Визуально |
| 2. Включите питание | Должны загореться светодиоды "Питание" и “Работа” | Визуально |

- 11 –

После проведения настройки проверяют работу системы ограничения нагрузки в целом. При номинальном грузе работа должна быть разрешена и звучать предварительная звуковая сигнализация, при грузе 110% от номинального – запрещена.

При необходимости настройку повторяют.

1.4.5. Маркировка и пломбирование.

Маркировка преобразователя производится при его изготовлении.

На передней панели указывается заводской номер и дата изготовления. На задней панели крепления преобразователя наносится следующая маркировка:

- напряжение питания преобразователя;

- сопротивление тензомоста, для которого предназначен преобразователь;

- напряжение питания моста.

Маркировка наносится на липкую бумажную ленту, которая защищается от повреждений прозрачной пленкой.

Пример маркировки:

V=24В

R=200 ом

Vм=12В.

Пломбирование преобразователя производится наладчиком после его настройки. Органы настройки закрываются специальной крышкой закрепляемой двумя винтами со специальными чашками для пломбирования. Сведения о настройке и пломбировании заносятся в паспорт.

2. Указание мер безопасности.

Для обеспечения безопасной работы подъемного устройства, оборудованного преобразователем, необходимо:

- знать и соблюдать требования настоящего руководства:

- запрещается работа если:

- преобразователь неисправен;

- нарушены или отсутствуют пломбы в установленных местах;

- истек срок технического обслуживания или технического освидетельствования.

Запрещается блокировать исполнительные реле преобразователя для продолжения работы при запрещающем сигнале.

- 10 -

Схема подключения тензометрического преобразователя.

Рис. 3.

- 7 –

1.4.3. Устройство (см. рис. 2).

Питание преобразователя (блоки 1, 2) осуществляется от сети постоянного тока напряжением 24В. При напряжении сети 12В дополнительно встраивается преобразователь напряжения 12/24В. (на рис. 2  не показан). Подключение преобразователя к сети переменного тока напряжением 220/380В производится через внешний источник питания.

Питание тензомоста ТМ осуществляется через входной фильтр (1) и блок питания тензомоста (3).

Выходной сигнал тензомоста ТМ подается на тензоусилитель (4) и далее через демпфер "Демпф" подается на компараторы (5) и (6), которые включают предварительную сигнализацию "ЗУМ" и управляющее реле К1.

настройка преобразователя осуществляется органами настройки SA-1, "Уст. 0", 110%, 100%, "Демпф" и 10%. Для контроля в процессе настройки служит контрольная точка КТ.

1.4.4. Настройка.

Первичная настройка преобразователя производится при его изготовлении. При монтаже системы ограничения нагрузки производится окончательная настройка, которая периодически проверяется при техническом освидетельствовании системы ограничения нагрузки.

Настройка производится в следующей последовательности:

- установка нуля при отсутствии нагрузки;

- грубая настройка;

- точная настройка.

1.4.4.1. Заводская настройка.

При настройке преобразователя изготовителем органы настройки устанавливаются в следующих положениях:

Уст. "0" – против часовой стрелки до упора;

переключатель полярности – в любом;

потенциометр 110% - по часовой стрелке до упора (максимальная чувствительность);

потенциометр 10% - в среднем;

потенциометр 100% - в положении, при котором срабатывание предупредительной сигнализации происходит раньше, чем команда на запрещение работы подъемника (вышки).

- 8 –

Методика настройки преобразователя, приведенная ниже, предполагает, что органы настройки находятся именно в таких положения.

1.4.4.2. Окончательная настройка.

Установка "нуля".

Для установки "нуля" используется цифровой вольтметр. Измерения напряжения производятся между контрольной точкой КТ (+) и минусом источника питания.

Регулировка "нуля" производится потенциометром "Уст. 0" и переключателем полярности.

На первом этапе настройки "нуля" рекомендуется устанавливать напряжение около 0,7В, т.к. при последующем этапе настройки возможно уменьшение напряжения вследствие загрубления чувствительности тензоусилителя.

После настройки убедитесь, что при нагружении датчиков напряжение на КТ увеличивается.

Грубая настройка.

Грубую настройку производят с номинальным грузом, установленным на грузовой площадке.

Настройку на запрещение работы производят вращением потенциометра "110%". Затем снимают нагрузку и проверяют напряжения в контрольной точке КТ. Если напряжение в КТ при отсутствии нагрузки находится в пределах +0,1...0,7В грубая настройка закончена. Если напряжение в КТ менее 0,1В производят повторную установку "нуля" и грубую настройку.

В том случае, если для настройки недостаточно диапазона 110% допустимо использовать регулировку "Уст. 0" и переключатель полярности. При этом напряжение в КТ может выходить за пределы 0,1...0,7В. Установка задержки срабатывания на запрет работы производят потенциометром "Демпф".

Точная настройка.

Точную настройку производят с грузом 105% от номинальной. Настройка на запрещение работы производится вращением потенциометра 10%.

Настройка звуковой сигнализации производится с номинальной нагрузкой вращением потенциометра 100%.

- 9 -